示波器的使用实验报告

姓名：王一诺   学院：计算机学院   学号：2312331  组别：G组   座号：10

实验日期：6月4日      星期二 上午

- 仪器及用具：

1.1仪器：

示波器 ；信号发生器

1.2电阻阻值：1kΩ  ； 电容值：0.1μF

- 基本使用

将信号源（1KHz，3Vp-p）输出到示波器，分别稳定并显示适当的波形。重点熟悉触发对波形的作用。

- 实验数据：

- 信号源的测量结果如下

| 信号源 | 自动测量 | 光标测量 | 读格测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 峰峰值 /V | 3.06 | 3.08 | 3.10 |
| 周期 /ms | 1.000 | 1.008 | 1.0 |
| 频率（计算） /KHz | 1 | 0.992 | 1 |

自动测量图片：

- 利用李萨如图形测量市电频率的结果如下：

| nx/ny | 1：1 | 2:1 | 3:1 | 3:2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数发生器频率f1（Hz） | 49.97 | 99.94 | 149.98 | 74.96 |
| 算出的市电频率f2（Hz） | 49.97 | 49.97 | 49.99 | 49.97 |

计算平均市电频率：49.975 Hz

  - 测量RC电路的相位差：

连接电路。将信号发生器频率设定为f=1.592kHz

- 椭圆法：
测得：2x0=1.96    2xm=3

相位差θ=arcsin（2x0/2xm）=40.790

- 位移法：
一个周期的长度l0= 624us     俩波形的位移l=80us

相位差θ=l/l0*3600=44.040

- 思考题

- 2.改变信号源频率，研究如图所示电路输出信号与输入信号的幅值比u2/u1，与频率关系。

答：随着频率的增加，输出信号的幅值会逐渐减小，因为电容对高频信号的阻抗较低，导致电流更多地通过电容而不是电阻。因此，输出信号的幅值比会随频率的增加而减小。